低成本 MEMS IMU 24位置静态标定实验任务书

编号采集版｜适配当前 imu.csv 输出格式与 calib24_static_numbered.m

B 系基准约定：+X = 右，+Y = 前，+Z = 上

一、实验目的

标定三轴加速度计零偏。

标定三轴加速度计比例因子。

估计加速度计轴间耦合、非正交误差及外壳—IMU 安装误差。

检查陀螺仪静态零偏、位置间离散程度及静态噪声。

记录 24 个方位下的温度，为后续温度补偿实验提供基线。

形成可直接供后续 GNSS/INS 解算使用的加速度计补偿参数。

本实验得到的确定性参数属于离线基础标定参数，当前正式流程先用长时原始静态数据拟合温补模型，再对 24 位置数据逐样本温补并求确定性标定参数；运行时继续保持先温补、后标定，随后再进行启动残余零偏估计和组合导航。

二、标定模型

2.1 加速度计

采用完整 3×3 线性模型：

a_m = M_a a_t + b_a + n_a

其中，a_m 为 IMU 测得的加速度，a_t 为理论真实比力，M_a 为比例因子、非正交误差及安装误差组成的 3×3 矩阵，b_a 为零偏，n_a 为随机噪声。

a_c = C_a (a_m - b_a)，    C_a = M_a⁻¹

2.2 陀螺仪

当前采集器输出的陀螺工程量为 gx_deg_h、gy_deg_h、gz_deg_h，单位为 deg/h。静态 24 位置实验仅用于统计陀螺静态零偏、位置间离散程度和静态噪声。

注意：没有已知角速度输入时，本实验不能可靠标定陀螺比例因子和非正交误差；不要把 24 位置静态实验写成“完成了陀螺全参数标定”。

三、实验设备与基本要求

待标定 IMU 与最终使用的安装外壳。

Raspberry Pi 5 数据采集系统。

平整、坚固、无明显振动的实验台。

水平仪或可辅助确认外壳平面的工具。

MATLAB 与 calib24_static_numbered.m。

IMU 与外壳的相对安装关系在标定完成后不得改变。若拆装、重新紧固或改变 PCB 安装姿态，应重新标定。

四、坐标系与方位约定

4.1 B 系基准姿态（Z+ / R0）：在设备正常放置、外壳“上表面朝上”时，规定

| B 系轴 | 基准指向 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| +X_b | 右 | 设备/车辆固定参考方向的右侧 |
| +Y_b | 前 | 设备/车辆固定参考方向的前方 |
| +Z_b | 上 | 竖直向上 |

“右 / 左 / 前 / 后 / 上 / 下”均指整个实验过程中固定不变的实验室/车辆参考方向。 建议以车辆或设备最终安装方向为准：前 = 车辆前进方向，右 = 车辆右侧，上 = 天空方向。

4.2 旋转角定义：同一基本方向下，R0、R90、R180、R270 均保持同一 B 轴竖直。R90 表示从上向下俯视时，将设备整体相对 R0 逆时针旋转 90°；R180、R270 依次类推。对应的水平指向循环为：

右 → 前 → 左 → 后 → 右

静态标定中，R0 / R90 / R180 / R270 的精确角度不会改变理论重力输入；它们主要用于重复性检查。脚本真正用于加速度计求解的是每组“哪一个 B 轴朝上/朝下”。但为了实验可复现，仍按下表统一摆放。

4.3 基本方向与理论比力

| 基本方向 | 竖直 B 轴 | 理论比力 [m/s²] | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| X+ | +X_b 朝上 | [+g, 0, 0]ᵀ | X 正轴竖直向上 |
| X− | +X_b 朝下 | [−g, 0, 0]ᵀ | X 正轴竖直向下 |
| Y+ | +Y_b 朝上 | [0, +g, 0]ᵀ | Y 正轴竖直向上 |
| Y− | +Y_b 朝下 | [0, −g, 0]ᵀ | Y 正轴竖直向下 |
| Z+ | +Z_b 朝上 | [0, 0, +g]ᵀ | 正常上表面朝上 |
| Z− | +Z_b 朝下 | [0, 0, −g]ᵀ | 设备倒置 |

五、24 个方位、B 系三轴指向与文件编号

以下方向严格使用第四节固定的“右 / 前 / 上”参考系。每完成一个方位采集后，立即将 imu.csv 重命名为表中文件名。

| 序号 | 基本方向 | 绕竖直轴 | +X_b 指向 | +Y_b 指向 | +Z_b 指向 | 理论比力 | 文件名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | X+ | 0° | 上 | 前 | 左 | [+g,0,0]ᵀ | 01.csv |
| 02 | X+ | 90° | 上 | 左 | 后 | [+g,0,0]ᵀ | 02.csv |
| 03 | X+ | 180° | 上 | 后 | 右 | [+g,0,0]ᵀ | 03.csv |
| 04 | X+ | 270° | 上 | 右 | 前 | [+g,0,0]ᵀ | 04.csv |
| 05 | X− | 0° | 下 | 前 | 右 | [−g,0,0]ᵀ | 05.csv |
| 06 | X− | 90° | 下 | 左 | 前 | [−g,0,0]ᵀ | 06.csv |
| 07 | X− | 180° | 下 | 后 | 左 | [−g,0,0]ᵀ | 07.csv |
| 08 | X− | 270° | 下 | 右 | 后 | [−g,0,0]ᵀ | 08.csv |
| 09 | Y+ | 0° | 右 | 上 | 后 | [0,+g,0]ᵀ | 09.csv |
| 10 | Y+ | 90° | 前 | 上 | 右 | [0,+g,0]ᵀ | 10.csv |
| 11 | Y+ | 180° | 左 | 上 | 前 | [0,+g,0]ᵀ | 11.csv |
| 12 | Y+ | 270° | 后 | 上 | 左 | [0,+g,0]ᵀ | 12.csv |
| 13 | Y− | 0° | 右 | 下 | 前 | [0,−g,0]ᵀ | 13.csv |
| 14 | Y− | 90° | 前 | 下 | 左 | [0,−g,0]ᵀ | 14.csv |
| 15 | Y− | 180° | 左 | 下 | 后 | [0,−g,0]ᵀ | 15.csv |
| 16 | Y− | 270° | 后 | 下 | 右 | [0,−g,0]ᵀ | 16.csv |
| 17 | Z+ | 0° | 右 | 前 | 上 | [0,0,+g]ᵀ | 17.csv |
| 18 | Z+ | 90° | 前 | 左 | 上 | [0,0,+g]ᵀ | 18.csv |
| 19 | Z+ | 180° | 左 | 后 | 上 | [0,0,+g]ᵀ | 19.csv |
| 20 | Z+ | 270° | 后 | 右 | 上 | [0,0,+g]ᵀ | 20.csv |
| 21 | Z− | 0° | 右 | 后 | 下 | [0,0,−g]ᵀ | 21.csv |
| 22 | Z− | 90° | 前 | 右 | 下 | [0,0,−g]ᵀ | 22.csv |
| 23 | Z− | 180° | 左 | 前 | 下 | [0,0,−g]ᵀ | 23.csv |
| 24 | Z− | 270° | 后 | 左 | 下 | [0,0,−g]ᵀ | 24.csv |

快速核对：17.csv 应为正常姿态（X=右，Y=前，Z=上）；21.csv 应为倒置姿态（X=右，Y=后，Z=下）。

六、环境、预热与单位置采集流程

6.1 环境与预热

建议室温 20–25 °C；24 个方位尽量在同一温度区间完成。

实验过程中总体温度跨度建议 ΔT < 1 °C；若超过，脚本会给出警告。

实验台应坚固、平整、无明显振动，远离风扇、电机等机械扰动。

设备上电后连续运行 15–20 min；当温度基本稳定后开始。

整套 24 位置实验原则上不要断电。

6.2 每个方位的标准操作

1.  按照第五节表格摆放指定方位，确认应当竖直的 B 轴方向正确。

2.  位置调整完成后先静置至少 10 s，不要触碰设备或实验台。

3.  开始/继续采集，保证该方位 imu.csv 至少包含约 60 s 的稳定静态数据。

4.  停止本次记录后，立即将 imu.csv 重命名为对应的 01.csv～24.csv；不要等到下一位置采完再改名，以免覆盖或混淆。

5.  将编号文件放入 calib24 文件夹，并在记录表上勾选完成。

6.  进行下一个位置。脚本最终统一读取 01.csv～24.csv。

脚本默认每个文件舍弃开头 10 s 和结尾 10 s。若每个方位记录 60 s，则约 40 s 稳态数据参与统计。

七、当前 IMU CSV 格式与脚本读取字段

当前采集器 imu.csv 的表头已与配套脚本同步。脚本使用以下字段：

| CSV 字段 | 物理量 | 单位 | 脚本用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_s | 设备时间 | s | 每个文件内部重新以首样本为 0；用于裁剪与估计实际采样率 |
| ax_m_s2 | X 轴加速度 | m/s² | 加速度计标定 |
| ay_m_s2 | Y 轴加速度 | m/s² | 加速度计标定 |
| az_m_s2 | Z 轴加速度 | m/s² | 加速度计标定 |
| temp_deg_c | IMU 温度 | °C | 温度稳定性检查与记录 |
| gx_deg_h | X 轴角速度 | deg/h | 静态零偏/噪声诊断 |
| gy_deg_h | Y 轴角速度 | deg/h | 静态零偏/噪声诊断 |
| gz_deg_h | Z 轴角速度 | deg/h | 静态零偏/噪声诊断 |

说明：sample、gps_week、gps_tow_us、time_valid、timer_us、dt_s、ax_raw～gz_raw、temp_raw 等字段可以保留，当前标定脚本不依赖它们。脚本也不再硬编码 100 Hz，而是根据 time_s 自动估算每个文件的实际采样率。

推荐目录结构：calib24/  内包含  01.csv, 02.csv, …, 24.csv

八、MATLAB 标定处理流程

1.  检查 01.csv～24.csv 是否齐全，并核对表头。

2.  依据 time_s 对每个文件分别裁剪首尾静置过渡段。

3.  计算每个位置的加速度、陀螺和温度均值/标准差。

4.  根据理论重力方向自动进行“方位编号是否明显放错”的检查。

5.  对 X+ / X−、Y+ / Y−、Z+ / Z− 的四次重复分别求平均。

6.  求解加速度计零偏 b_a、测量矩阵 M_a 及补偿矩阵 C_a = M_a⁻¹。

7.  计算标定前后重力模长误差、三轴残差与重复性指标。

8.  输出 calib24_result.mat 与 calib24_summary.csv。

b_a = average{(a_X+ + a_X−)/2, (a_Y+ + a_Y−)/2, (a_Z+ + a_Z−)/2}

M_a = [ (a_X+−a_X−)/(2g)   (a_Y+−a_Y−)/(2g)   (a_Z+−a_Z−)/(2g) ]

a_cal = C_a (a_raw − b_a),    C_a = M_a⁻¹

九、自动方位检查与质量判据

配套脚本会把每个文件的平均加速度方向与该编号对应的理论重力方向比较。默认检查参数如下，可在脚本 cfg 中修改：

| 检查项 | 默认阈值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 方位方向误差 | ≤ 20° | 超过时提示 CHECK，优先核对编号或摆放方向 |
| 标定前重力模长误差 | ≤ 100 mg | 超过时提示检查单位、振动、异常数据或传感器状态 |
| 24 文件温度跨度 | 建议 < 1 °C | 过大时建议重新控制实验温度或后续单独做温标 |

加速度计标定后重力模长 RMS 可按下列工程判据初步评价：

| 等级 | 建议判据 |
| --- | --- |
| 优秀 | < 5 mg |
| 可接受 | 5–10 mg |
| 边缘 | 10–20 mg，检查平面、振动与温度 |
| 较差 | > 20 mg，建议检查数据并重新标定 |

十、最终输出与后续使用

运行标定脚本后：无温补基线使用 calib24_static_numbered.m；正式温补流程使用 calib24_static_numbered_tempcomp.m，并输出带配置标签的 MAT、CSV 和复核图。

a_cal = C_a · (a_raw − b_a)

推荐完整标定顺序：长时原始静态数据拟合温漂 → 24 位置数据逐样本温补 → 24 位置确定性标定 → 运行时先温补后标定 → 每次启动静止残余零偏估计 → GNSS/INS 动态实验。

24 位置完成后不要重新拆装 IMU；温补实验继续沿用同一套机械安装与同一 B 系定义。